## Sheet1
报价产品信息情况明细表
序号 | 产品名称 | 数量 | 总价 第一次报价（万元） | 报价企业名称 | 配置 | 参数 | 质保期 | 品牌型号 | 备注
1 | 病人监护仪 | 2台 | 8 | 广州AA医疗科技有限公司 | 1、主机 1 台 2、中文使用说明书 1 本 3、中文快速操作指南 1 份 4、电源线 1 根 5、心电导联线 1 根 6、血压导管 1 根 7、血压袖套 1 套 8、电极片 1 套 9、血氧探头 1 个 10、保修卡 1 份 11、合格证 1 份 12、仪器验收单 1 份 13、客服标贴 1 张 14、双有创监测模块 1 个 15、呼末二氧化碳监测模块 1 个 | 1.基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析 2.▲监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS等参数； 3.便携式一体化插件式监护仪； 4.≥10英寸高清触摸屏，触控操作； 5.屏幕亮度10-100级； 6.▲双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息； 7.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境； 8.固定式提手，提动时稳固安全； 9.▲右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯； 10.心电：支持3/5心电测量，可选配12导心电监测，导联自动识别； 11.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm； 12.加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%； 13.▲具有ECG全屏级联功能； 14.具有监护、诊断、手术、ST模式； 15.▲具有26种心律失常分析功能； 16.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm； 17.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s； 18.具有心动干扰（CVA）识别功能； 19.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 20.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg； 21.NIBP具有手动、自动、连续测量模式； 22.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率； 23.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性； 24.具有辅助静脉穿刺功能； 25.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm； 26.旁流CO2无需积水杯，无需清理，减少感染风险； | 3年 | 深圳华为/MEC-2000 | 参照样本
合计总价： |  |  | XXXXX