## Sheet2
肇庆市中医院改扩建手术室设备及ICU医用吊塔采购项目
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能模块 / 配置要求 | 预算金额（万元）
1 | 麻醉机A | 1台 | 麻醉气体监测模块（主流或旁流可选），通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PCV-VG；肺保护：肺复张及呼吸力学环监测；高频通气功能，支持高频振荡（HFOV）或高频喷射（HFJV）或高频正压（HFPPV）模式，可叠加常频通气功能；高流量给氧≥60L/min（含湿化器）；内置电池供电，整机续航时间≥3h，支持电池热插拔或快速更换 | 50
2 | 麻醉机B | 1台 | 麻醉气体监测模块（主流或旁流可选），通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PCV-VG；肺保护：肺复张及呼吸力学环监测；高流量给氧≥60L/min（含湿化器）；内置电池供电，整机续航时间≥3h，支持电池热插拔或快速更换 | 35
3 | 麻醉机C | 7台 | 旁流CO₂监测模块，通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PCV-VG；肺保护：肺复张及呼吸力学环监测 | 147
4 | 监护仪（含中心监护系统） | 9台 | ≥15英寸彩色触摸屏；主要配置：监护仪主机9台，多参数模块（含IBP有创血压）及附件包7套，转运监护模块（含IBP）及附件包2套，CO₂模块9套，麻醉深度监测模块+基于动脉压力波形分析的心排量监测模块1套，麻醉深度模块+经肺热稀释与脉搏轮廓分析联合心排量监测模块1套，中央监护系统1套（支持1拖16） | 118
5 | 骨科电动液压手术床 | 3台 | 骨科电动液压手术床，台面可平移，全碳纤维床板（透X光）3张，牵引绳固定支架、马蹄形头托组件、通用头架适配器、通用附件包各3套；碳纤维三钉头架1套、碳纤维颈椎牵引架1套、碳纤维下肢牵引架1套； | 120
6 | 通用电动液压手术床A | 6台 | 电动液压，带升降功能；主要配置：标配附件包6套，选配3套马镫形腿架、2套颅脑牵引架、2套肩关节微创牵引架 | 72
7 | 通用电动液压手术床B | 2台 | 电动液压，台面最低高度不高于550mm，满足临床低体位手术需求，升降行程距离≥500mm；标配附件包2套 | 20
8 | 双头手术无影灯 | 9台 | 双头LED，照度/色温可调，具备深腔照明能力 | 63
9 | 医用吊塔 | 7台 | 吊柱式，单塔，标配气体终端（氧气终端2个、负压终端2个、二氧化碳终端1个、压缩空气终端1个、麻醉废气排放终端1个）、电源插座、网络接口、设备托盘 | 31.5
10 | 腔镜医用吊塔 | 2台 | 双悬臂吊塔，配气体终端（氧气终端2个、负压终端2个、二氧化碳终端1个、压缩空气终端1个、麻醉废气排放终端1个）、电源插座、网络接口、设备托盘,具备一体化手术室信息集成功能，通过预留的网络及音视频接口，与院内HIS、PACS、LIS等系统互联互通。支持配置医用显示器，术者可直接在吊塔显示终端上调取并查看患者的电子病历、术前CT/MRI影像及各项检验报告，满足数字化手术室的信息共享需求。 | 14
11 | 高频电刀 | 9台 | 纯切、混切、凝血、双极模式；组织阻抗感应与功率自动调节；可集成/外接烟雾净化；患者回路接触质量实时监测；多重报警；电刀笔全绝缘；EMC符合YY0505 | 31.5
12 | 电动气压止血器A型 | 1台 | 双通道，压力0-150kPa（成人/儿童）；智能压力补偿；液晶触控屏，倒计时1-99min；过压/漏气/低电量报警；锂电池供电高精度传感器，联网数据通信 | 2
13 | 电动气压止血器B型 | 8台 | 单通道，压力0-150kPa（成人/儿童）；智能压力补偿；液晶触控屏，倒计时1-99min；过压/漏气/低电量报警；锂电池供电高精度传感器，联网数据通信 | 12
14 | 臭氧机（臭氧治疗仪） | 2台 | 医用级臭氧，浓度0-80μg/mL可调；支持多种临床适用的臭氧治疗方式（至少包含两种，如直肠灌注、局部注射等）；触控屏；臭氧泄露报警。 | 30
15 | 靶向注射泵（多通道工作站） | 4套 | 一拖四（2靶控泵+2注射泵）；自由组合输液/注射泵，热插拔；≥2泵间中继无缝连续输液；无附件自由组合固定；可设多组级联；单电源线，管路整理功能 | 18
16 | 可视喉镜（硬镜） | 2套 | 一体化，防水≥IPX6；镜头视角可调或可选配多规格固定角度镜片（如0°、45°、60°、90°等），以满足不同临床场景需求；像素≥100万；景深10-60mm；续航≥5h；拍照/存储/导出；防雾喉镜片，4片镜片/套，即插即用 | 4
17 | 床旁快速全血监护系统(血气分析仪） | 2台 | 干式电化学法，免维护微电极；单卡测pH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca²⁺、Hct、Lac、Glu；试剂盒注册型号≥40种；测试+计算≥34项；适用≥6种样本类型；无液路，单次抛弃型卡；用血≤90μL，出结果≤60s；自动定标；配套耗材种类清晰、原厂三级质控+电子质控；≥6寸触屏中英文；内置电池待机≥20h或测≥50样本；整机≤5kg；内置条码扫描+热敏打印机；串口/网口/USB，有线/无线，包含接入我院LIS/HIS系统 | 16
18 | 麻醉机消毒机 | 1台 | 臭氧+过氧化氢双消毒；闭环浓度控制；≥6种模式（快速≤20min/标准/加强/超强/自定义）；快速模式对枯草芽孢杀灭对数值＞3.00；排气≥3L/min；打印消毒记录；臭氧浓度≥100mg/m³；自动加液/无液报警；消毒剂更换提醒；H₂O₂浓度≥7.5%（有安评报告）；臭氧残留≤0.04mg/m³；雾化量0.2-0.5mL/min；多重报警；无毒无刺激性（毒理报告）；人员可在场；高水平消毒（杀灭芽孢）；≥8寸触屏一键全自动；恒温干燥；使用年限≥8年 | 13
19 | 便携式彩超（肌骨方向） | 2台 | ≥15寸LED（可视≥170°），主机≤4.5kg；冷启动≤30s；≥10寸触控操作屏，支持戴手套操作；可自定义物理键或快捷触控键≥3个；具备操作引导或教学辅助功能；电源接口稳固可靠，支持快速连接；软件具备升级能力，提供当前软件版本及升级承诺，组织多普勒、造影、弹性成像等功能可作为选配或后续升级选项；成像：2D、谐波、彩色/能量多普勒、PW/CW、M型（含彩色M/解剖M）；穿刺增强（自动追踪角度）；图像优化（斑点抑制/空间复合成像/回波增强/区域并行）；高分辨率血流；频谱角度自动优化；TDI定量（TVI/TVD/TVM/TEI及应变率）；造影定量（TIC/运动追踪，可选混合造影）；弹性定量（硬度/应变率/周边分析）；测量包（常规/多普勒/神经/心脏含Auto EF/妇科产科含自动NT）；血管内中膜自动测量；探头：凸阵（1.3-6.0MHz）、相控阵（1.5-4.5MHz，≥90°）、线阵（3.0-13MHz）；最大深度≥38cm；TGC/LGC≥8段；动态范围≥30-150dB，支持根据临床需求调节；增益调节范围满足临床精细调节需求，连续可调或分级可调（分级不少于30级）；DICOM；≥4个USB3.0/以太网/内置WiFi/HDMI/S-Video；锂电池连续扫查≥90min；专用台车（液压升降/交流供电），腹部探头1个/台、心脏探头1个/台、阴超探头1个/台、肌骨探头1个/台。 | 100
20 | 智能毒麻药管理系统 | 1套 | 物联网智能；按医嘱取药、自动计数、智能盘点、自动生成处方；全流程追溯、闭环管理、五专管理、日清日结，与麻精药品全流程管控系统互联互通。 | 23
21 | ICU医用吊塔系统 | 20台 | 桥式，悬梁2200-3100mm可调；外观设计便于清洁消毒，螺钉隐蔽或采用易清洁结构；抗菌涂层符合相关标准要求，抗菌率≥99%，提供涂层材料及性能说明；轴承等关键部件耐用可靠，提供寿命承诺或相关测试依据；桥式承重≥300kg（4倍安全），吊柱/箱≥80kg；滑车移动≥650mm，终端箱转动≥340°；气电分离距离≥0.2m；噪声≤30dB(A)；可选氧浓度监测（超限声光报警）；防护≥IP20；线缆管理/收纳方案；干区：承重≥120kg，长≥680mm；气：空≥1/负≥2/氧≥2；电插≥8；网口≥2；等电位≥2；二层托盘（一层金属抽屉，约530×340mm）；不锈钢边条+38mm标准钢管；湿区：承重≥120kg；气：空≥1/负≥2/氧≥2；双关节伸展臂1+双悬臂输液架1；电插≥8；网口≥2；等电位≥1；集线器≥4 | 90
22 | ICU可视喉镜（软镜） | 2套 | 拍照录像/数据存取/有线视频/吸痰/给药/吹氧；显示器上下/左右0-180°转动；软管外径≤5.5mm；工作通道≥2.0mm；前端弯曲角度满足临床气道管理需求，双向合计≥250°；视场角≥90°；LED光照≥700Lux；耐磨耐腐蚀镜片；屏≥3.0寸，分辨率≥1920×480；分辨率满足临床清晰观察需求，提供等效分辨率说明（像素、TV线或LP/mm均可）；景深3-100mm；显示器/手柄可分离，材质支持高水平消毒（如浸泡、擦拭或自动化消毒）；吸引按键可拆卸消毒；可选配≥8寸安卓触控屏（病例管理）及≥15寸教学镜像屏；存储≥8GB（照片≥10万张或录像≥4h）；内置不可插拔锂电池≥2300mAh | 20
总预算金额：1030万元